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中国地震局地球物理勘探中心
[bookmark: _Toc121902684][bookmark: _Toc535221849]2026年11月


第1部分 [bookmark: _Toc90713330][bookmark: _Toc90712511]竞谈公告 
[bookmark: _Toc535221883]中国地震局地球物理勘探中心承担的地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津东）项目资金已落实，按照实施内容拟开展采购，欢迎符合要求的供应商报名参加。
一、项目概况
1.项目名称：地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津东）
2.项目类型：科研项目
3.工作量：AllSeis-1C、AllSeis-3C节点地震仪维修维护，具体工作量见招标文件维修清单
4.工作时间：2026年11月
5.采购预算：人民币40.38万元，具体分项单价见分项限价表。参与采购谈判供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受.
二、谈判供应商资格要求
1.注册于中华人民共和国境内的供应商且符合以下要求：
（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其分支机构或其他组织；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计管理制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
3.本项目不接受联合体投标。
4.参与采购谈判时必须携带被授权人身份证原件；只有不少于3家供应商响应参与竞谈，此次采购活动才会进行评审。
三、采购内容及技术要求
具体采购内容及技术要求详见采购文件第二部分。
四、谈判文件获取及报名
公告及报名期限：2026年11月14日至11月18日
报名方式：现场报名/网上报名
现场报名时间：每日上午8:30时至12:00，下午14:00时至17:30
谈判需求文件由公告下方链接自行下载。现场报名时需提交营业执照副本复印件、相关资质或备案复印件、法人授权委托书（格式见采购文件）、被授权人身份证原件，报名提交材料须加盖单位公章；网上报名需将加盖单位公章的上述材料扫描件（PDF格式）发送至指定邮箱（符合条件的将回复确认）。
五、谈判文件递交及开标
递交谈判文件截止及开标时间：2026年11月19日上午9:00（北京时间）
递交谈判文件及开标地点：河南省郑州市文化路75号物探中心707会议室
开标方式：现场开标
现场谈判时，被授权人需提供身份证原件。逾期送达或者未送达指定地点的谈判文件，采购方不予受理。
六、联系方式
联系人：耿女士 15738510739
指定邮箱：2691303070@qq.com
联系地址：河南省郑州市文化路75号中国地震局地球物理勘探中心617室












第二部分 采购内容及技术要求
根据工作安排，地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津东）AllSeis-1C和AllSeis-3C节点地震仪维修服务项目采购内容及要求如下：
	序号
	内      容

	1
	采购单位：中国地震局地球物理勘探中心

	2
	中标方在收到成交通知书后十个工作日内，须与采购方签订合同。

	3
	主要任务：对因野外施工受损的AllSeis-1C和AllSeis-3C节点地震仪进行全面检测、故障排查与维修维护。主要维修维护内容包含但不限于：更换损坏的工程塑料上下外壳、内置5Hz检波器芯体、采集板、主控板、电池组、金属触点及开关电池等。确保维修后的设备各项性能指标恢复正常，能够重新投入后续地震勘探作业。

	4
	服务要求：（1）服务方应具备专业的维修团队及测试设备，按照相关技术规范对设备进行维修。（2）服务方负责提供维修所需的全部专业工具及测试仪器。（3）服务方在接收设备后，需进行初步故障诊断，并向采购方提供故障清单及维修方案，双方确认后进行维修。（4）维修过程中，若发现需更换的重大核心部件（如主控板、检波器芯体、电池包等）超出原定维修范围的，需及时与采购方沟通确认。（5）维修完成后，服务方需随设备提交《设备维修测试报告》（注明设备序列号、故障原因、更换部件及基础性能检测数据）。采购方以该报告作为设备验收的核心依据，设备通电运行正常即完成验收。

	5
	服务期限：预计工作天数20日历天，从合同签订之日起，具体工作起止日期以双方签订的合同及采购人工作安排为准。

	6
	服务期发生问题解决方案：在24小时内解决，确保不影响整体工期。

	7
	1.合同签订：合同由成交方凭采购方签发的《成交通知书》签订；
2.付款方式：合同签订后付款70%，验收合格后付清剩余款项。




维修清单及分项限价表
	设备名称
	部件名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	ALLSeis-1C节点地震仪
	外壳总成-上盖
	157
	套
	189
	29673

	
	外壳总成-下壳（含尾椎）
	139
	套
	128
	17792

	
	5Hz检波器总成
	124
	套
	271
	33604

	
	主控板
	133
	块
	1210
	160930

	
	电池包
	141
	组
	247
	34827

	
	合计：
	276826

	ALLSeis-3C节点地震仪
	外壳总成-上盖
	19
	套
	388
	7372

	
	外壳总成-下壳
	19
	套
	170
	3230

	
	三角尾椎
	16
	套
	126
	2016

	
	三分量检波器骨架
	16
	套
	79
	1264

	
	检波器骨架压板
	16
	套
	110
	1760

	
	电池包压板
	16
	块
	25
	400

	
	检波器总成
	16
	套
	1133
	18128

	
	电池组
	17
	组
	595
	10115

	
	主控电路板
	18
	块
	1512
	27216

	
	多通道采集板
	17
	块
	2823
	47991

	
	TF卡
	16
	个
	158
	2528

	
	手簿
	1
	个
	4550
	4550

	
	三分量设备开关
	25
	个
	15
	375

	
	合计：
	126945

	合计：
	403771







第三部分 评价规则（最低价成交）

本次采购依据合格供应商报价，按照最低价的原则确定成交对象。本项目报价以合格响应文件的报价为准，大小写不一致的以大写为准。在谈判过程中，凡遇到响应文件中无界定或界定不清、前后不一致应当提供纸质说明材料，经评审小组同意后纳入评审材料，归档时存档备查。
成交方式：按照响应文件二次报价结果确定合同金额，以最低报价成交。

第四部分 采购说明
本项目资料表中注“*”为谈判供应商必须满足的条件，如不满足，将被视为无效谈判响应。
	条款号
	内      容

	1
	采购人名称：中国地震局地球物理勘探中心

	2
	采购项目：地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津东）AllSeis-1C和AllSeis-3C节点地震仪维修服务
采购预算人民币40.38万元，具体分项单价见分项限价表；供应商报价超出采购预算的，其谈判响应文件将不被接受。

	3
	*服务期限：从合同签订之日起，预计工作天数为20日历天，具体工作起止日期以双方签订的合同及采购人工作安排为准，服务方按工期要求按时进场。

	4
	*质量要求：
（1）维修技术指标：维修后的设备需达到出厂基础技术指标，具体参数详见（对照ALLSEIS-1C/3C出厂标准）,主要包含检波器灵敏度、动态范围、授时精度、充电及续航能力等。
（2）配件品质：维修所使用的核心元器件（主控板、检波器芯体、电池包、外壳等）须为原厂配件或同等及以上品质的合格配件，保证设备性能稳定。
（3）防水密封：外壳及接插件维修后，需满足IP68防水，确保野外恶劣环境作业安全。
（4）外观与标识：设备外观应清洁无损，原有序列号及RFID电子标签需完好可识别，保证出入库资产管理顺畅。
（5）验收依据：维修工作完成后，服务方需按批次或按台出具《设备维修测试报告》（由厂家或服务方盖章），报告中需体现核心指标测试数据。采购方以该测试报告作为最终验收依据。
（6）质保期：自设备验收合格之日起，维修部位提供1年免费质保。质保期内出现同类非人为损坏故障，服务方负责免费返修。

	5
	*采购方发现问题后要求服务方在24小时内及时调整，确保不影响整体工期。

	谈判响应文件的编制和递交

	6
	*谈判响应文件有效期：从谈判之日起30天

	7
	*谈判响应文件递交：1正4副（共5份）胶装密封。

	8
	*资格证明文件：
*1.具有法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
*2.法定代表人授权书；
*3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
*4.具有依缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
*5.具有单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
*6.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；
*7.单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标；
*8.非联合体投标；
*9.公告期间信用记录查询结果（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图）。


中国地震局地球物理勘探中心                                    采购文件
中国地震局地球物理勘探中心                                    采购文件            
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第五部分 响应需求及技术规格要求
1.主要技术要求
1.1技术服务背景
本次采购为地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津东）AllSeis-1C和AllSeis-3C节点地震仪维修服务。因项目野外施工致使多台AllSeis-1C和AllSeis-3C节点地震仪受到不同程度损坏，为保证受损的仪器设备后续继续投入野外工作使用，特进行此次维修服务采购。
1.2核心技术要求
（1）故障诊断与维修：针对受损节点，需准确排查主控板、GPS授时模块、检波器芯体、电池组及蓝牙模块等核心组件的故障，并进行针对性修复或更换。
（2）外壳与结构修复：修复或更换因碰撞破损的上盖、下壳、尾椎及提绳等结构件，确保整体结构完整、无明显变形、无进泥进水痕迹。
（3）配件品质保障：维修所使用的核心元器件（如主控板、检波器芯体、电池包、密封圈等）须为原厂配件或同等及以上品质的合格配件，从硬件源头保障设备维修后的稳定性和一致性。
（4）功能与性能检测：维修完成后，需对设备进行外观检查及基础功能/性能检测（包括但不限于充电功能、授时状态、检波器阻值及灵敏度、动态范围等），确保设备恢复正常工作状态。
（5）验收凭据：服务方需针对维修的设备出具正式的厂家维修测试报告（包含设备序列号、更换部件及检测数据）。该报告将作为采购方进行设备验收的核心依据。
1.3质量要求
（1）维修技术指标：维修后的设备需达到出厂基础技术指标，具体参数详见附件1（对照ALLSEIS-1C/3C出厂标准）,主要包含检波器灵敏度、动态范围、授时精度、充电及续航能力等。
（2）配件品质：维修所使用的核心元器件（主控板、检波器芯体、电池包、外壳等）须为原厂配件或同等及以上品质的合格配件，保证设备性能稳定。
（3）防水密封：外壳及接插件维修后，需满足IP68防水，确保野外恶劣环境作业安全。
（4）外观与标识：设备外观应清洁无损，原有序列号及RFID电子标签需完好可识别，保证出入库资产管理顺畅。
（5）验收依据：维修工作完成后，服务方需按批次或按台出具《设备维修测试报告》（由厂家或服务方盖章），报告中需体现核心指标测试数据。采购方以该测试报告作为最终验收依据。
（6）质保期：自设备验收合格之日起，维修部位提供1年免费质保。质保期内出现同类非人为损坏故障，服务方负责免费返修。
附1：基础维修指标要求表
	设备型号
	检波器指标
	采集指标
	供电/续航
	授时/防护

	ALLSEIS-1C
	5Hz高灵敏度（灵敏度80V/m/s）
	24位ADC，实时动态范围≥125dB，总动态范围≥145dB
	连续工作≥28天
	授时精度±10μs；IP68防水

	ALLSEIS-3C
	内置三分量5Hz（灵敏度80V/m/s）	
	3×24位ADC，实时动态范围≥125dB
	连续工作≥28天
	授时精度±10μs；IP68防水

	通用要求
	工作温度：-40℃~+70℃
	采样间隔：0.5ms/1ms/2ms/4ms
	充电功能正常
	接插件接触良好


   2.说明
   2.1 报价为完成本项目全部工作内容的包干价，包含人工、设备、耗材、税费等所有相关费用，采购人不再另行支付其他费用；
   2.2供应商需在服务期限内完成全部工作内容，采购人组织验收，验收不合格的，供应商需在规定时间内无偿整改，直至验收合格。


第六部分 采购谈判响应文件格式及内容

地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津东）AllSeis-1C和AllSeis-3C节点地震仪维修服务

谈判响应文件







投标人：                         （盖章）
法定代表人或被授权人：           （签字）
日   期：       年  月   日




一 竞谈复函格式

致：中国地震局地球物理勘探中心             
1.地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津东）AllSeis-1C和AllSeis-3C节点地震仪维修服务采购公告，我方决定参加贵单位组织的地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津东）AllSeis-1C和AllSeis-3C节点地震仪维修服务的采购谈判。我方授权             (姓名和职务)代表我方                 （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。
2.我方愿意按照采购谈判邀请函规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，谈判报价为人民币单价（大写）              元整（小写：¥              元）。
3.一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求完成地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津东）AllSeis-1C和AllSeis-3C节点地震仪维修服务，保障采购人保养工作顺利开展，并接受采购人的验收。
4.我方为本项目提交的采购谈判响应文件一式伍份(壹正肆副）。
5.谈判有效期30天。
6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

供应商名称（盖章）： 
供应商授权代表（签字或盖章）：
日 期：
通讯地址：                
电   话：
供应商开户行: 
账号:                                

二 采购竞争性谈判报价表（第1次）
供应商名称:
	项目名称
	地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津东）AllSeis-1C和AllSeis-3C节点地震仪维修服务

	自行竞谈总报价
	人民币（小写）：                          
       
         (大写）：                              

	分项报价
	参照分项限价表填写分项报价表

	服务期限
	从合同签订之日起，预计工作天数20日历天，具体工作起止日期以双方签订的合同及采购方工作安排为准，服务方需按工期要求按时进场。

	质量要求
	按采购文件要求执行

	服务期发生技术问题解决时间
	按采购文件要求执行

	谈判响应文件有
效期
	30天（从谈判之日起）

	费用说明
	报价包含人工、设备、耗材、税费等所有相关费用，采购人不再另行支付其他费用



                                     供应商（盖章)：                  
                                     法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                                              
                                      年      月     日

分项报价表（第1次）
	设备名称
	部件名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	ALLSeis-1C节点地震仪
	外壳总成-上盖
	157
	套
	
	

	
	外壳总成-下壳（含尾椎）
	139
	套
	
	

	
	5Hz检波器总成
	124
	套
	
	

	
	主控板
	133
	块
	
	

	
	电池包
	141
	组
	
	

	
	合计：
	

	ALLSeis-3C节点地震仪
	外壳总成-上盖
	19
	套
	
	

	
	外壳总成-下壳
	19
	套
	
	

	
	三角尾椎
	16
	套
	
	

	
	三分量检波器骨架
	16
	套
	
	

	
	检波器骨架压板
	16
	套
	
	

	
	电池包压板
	16
	块
	
	

	
	检波器总成
	16
	套
	
	

	
	电池组
	17
	组
	
	

	
	主控电路板
	18
	块
	
	

	
	多通道采集板
	17
	块
	
	

	
	TF卡
	16
	个
	
	

	
	手簿
	1
	个
	
	

	
	三分量设备开关
	25
	个
	
	

	
	合计：
	

	合计：
	




三、法定代表人授权书

    本授权书声明：注册于              （注册地址名称）的                (谈判供应商全名)的在下面签字的                (法定代表人姓名、职务)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的            （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津东）AllSeis-1C和AllSeis-3C节点地震仪维修服务（项目名称）的谈判及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。
单位名称（盖章）：                           

法定代表人（签字或盖章）：                      

被授权人（签字或盖章）：                        
附：法定代表人和被授权人身份证复印件
	




	



	




	



四 供应商资格证明材料
（1）具有法人或者其他组织的营业执照等证明文件的身份证明
（2）资格承诺声明函
（3）公告期间信用记录查询结果（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图）。根据财库【2016】125号文的要求，采购人将在投标截止时间后在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其响应文件作为无效处理。采购人查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。














资格承诺声明函
致：中国地震局地球物理勘探中心
我单位自愿参加本次政府釆购活动，严格遵守《中华人民共和国政府釆购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下:
  一、我单位全称为               ，注册地点为                ，统一社会信用代码为              ，法定代表人 (单位负责人 )为         ，联系方式为            。
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位有依缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人或重大税收违法失信主体；在 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
七、我单位声明，我方单独参加竞谈，非联合体参加竞谈。
八、我单位承诺，与其他供应商单位负责人不是同一人，与其他供应商不存在直接控股、管理关系。
九、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府釆购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承诺因此所造成的一切损失。

供应商（单位公章）：
日期：
五 响应需求及技术规格要求



响应内容，格式自拟。（见第五部分 响应需求及技术规格要求）










供应商（盖章）：                    
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：          

日期：         年       月       日





六 供应商承诺函

致：中国地震局地球物理勘探中心 
    很荣幸能参与上述地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津东）AllSeis-1C和AllSeis-3C节点地震仪维修服务的谈判。
我代表                    （供应商名称），在此作如下承诺：
1、完全理解和接受谈判文件的一切规定和要求。
2、若成交，我方将按照谈判文件和谈判响应文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按要求完成本项目全部工作内容，接收采购人的验收；我方承担所有相关费用。若因我方原因造成项目工期延误或采购人经济损失，我方一定承担全部责任并赔偿相应损失。
3、在整个谈判过程中，我方若有违规行为，贵方可按谈判文件和政府采购有关的法律法规之规定给予处罚，我方完全接受。
4、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。



      法定代表人或授权代表（签字）：             
      
      供应商名称（盖章）：                     
     
      日期：                     

七 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：
地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津东）AllSeis-1C和AllSeis-3C节点地震仪维修服务采购谈判活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次谈判活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购方工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。



                            法定代表人或授权代表（签字或盖章）：            
                                           


                               供应商（盖章）：                     
                                      
                               年       月       日


[bookmark: t8][bookmark: t9][bookmark: t11][bookmark: t12][bookmark: t7][bookmark: t6][bookmark: t10]


八 供应商认为应当提交的其他材料
 
 
(可附相关专业技术人员资质、资格证书证明、以往同类项目业绩证明、专业技术能力证明等相关材料)
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采购竞争性谈判报价表（第2次）
	项目名称
	地震灾害预防-地震危险源和风险源探察-大震震源探查项目-深地震反射探测（天津东）AllSeis-1C和AllSeis-3C节点地震仪维修服务

	自行竞谈总报价
	
人民币（小写）：                    元

（大写）：                    元


	分项报价
	参照分项限价表填写分项报价表

	服务期限
	从合同签订之日起，预计施工天数20日历天，具体工作起止日期以双方签订的合同及采购方工作安排为准，服务方需按工期要求按时进场。

	质量要求
	按采购文件要求执行

	服务期发生技术问题解决时间
	按采购文件要求执行

	谈判响应文件有
效期
	30天（从谈判之日起）

	费用说明
	报价包含人工、设备、耗材、税费等所有相关费用，采购人不再另行支付其他费用


                                     供应商（盖章)：                  
                                     法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                                              
                                      年      月     日

本页请单独打印，不封装，提前盖章，开标时可手写价格。

分项报价表（第2次）
	设备名称
	部件名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	ALLSeis-1C节点地震仪
	外壳总成-上盖
	157
	套
	
	

	
	外壳总成-下壳（含尾椎）
	139
	套
	
	

	
	5Hz检波器总成
	124
	套
	
	

	
	主控板
	133
	块
	
	

	
	电池包
	141
	组
	
	

	
	合计：
	

	ALLSeis-3C节点地震仪
	外壳总成-上盖
	19
	套
	
	

	
	外壳总成-下壳
	19
	套
	
	

	
	三角尾椎
	16
	套
	
	

	
	三分量检波器骨架
	16
	套
	
	

	
	[bookmark: _GoBack]检波器骨架压板
	16
	套
	
	

	
	电池包压板
	16
	块
	
	

	
	检波器总成
	16
	套
	
	

	
	电池组
	17
	组
	
	

	
	主控电路板
	18
	块
	
	

	
	多通道采集板
	17
	块
	
	

	
	TF卡
	16
	个
	
	

	
	手簿
	1
	个
	
	

	
	三分量设备开关
	25
	个
	
	

	
	合计：
	

	合计：
	



本页请单独打印，不封装，提前盖章，开标时可手写价格。
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